

Руководство по эксплуатации
Внешний вид и органы управления

[image: image1.jpg]v . S— S —






[image: image2.emf]
Рис.1 Передняя панель.
1. кнопка сеть;
2. индикаторы :


Power - питания устройства;

Finish
 - завершение исследования;
Study – процесс исследования; 
[image: image3.emf]
3. LCD дисплей;
4. кнопки управления, центральная кнопка – запуск\остановка( “S” );
5. разьём для SD карты.
[image: image4.png]



Рис.2 Разъёмы.
6. вход  измерителя (выход исследуемой цепи);
7. выход усиленного сигнала (вход исследуемой цепи);
8. разъём для подключения выхода внешнего усилителя;
9. разъём для подключения входа внешнего усилителя;
[image: image5.png]Ucnenyemas nems




Схема 1.Подключения измерителя с использованием усилителя.

Дисплей и элементы меню
[image: image6.png]a@l wnV. BUout 2400 m’#f‘f%.f%

, .ﬂ' . Fst. ‘@0 |
=300 0 Hz . |Fs-0.ﬂ-b 5 Hz.l
tatus 1%’/51 Fend fﬁ' Hz





Рис.4 Вид меню и рабочей области.
Статические элементы
1. Uout – Уровень сигнала, поступающего с выхода исследуемой цепи.
2. Uin – Уровень сигнала, поступающего на исследуемую цепь.
3. Fnow – Текущая частота генератора переменного напряжения.
4. Status – Статус выполнения  исследования.

8. Рабочая область.

Устанавливаемые пареметры оператором
5. Uout – уровень сигнала, который поступает на исследуемую цепь.
6. Fst и Fend - задают частотный диапазон исследования.

7. Fstep – шаг изменения частоты.
Начало работы
Настройка

1. подключить усилитель (если перепутать выход со входом устройство выйдет из строя);
2. подключить  АЧХ – метр;
3. включить АЧХ – метр;

4. на усилителе установить минимальный уровень сигнала;

5. включить усилитель;

6. задать параметры исследования, используя интерактивное меню, нажать кнопку «S»;
7. во время снятия АЧХ плавно увеличить коэффициент усиления до третего горизонтального деления (зеленая шкала), не больше;
Исследование АЧХ
1. подключите исследуемую цепь;

2. установите параметры исследования;

3. запустите снятие АЧХ.

Во время исследования будет светится индикатор Study.  После завершения исследования загорится индикатор Finish и прозвучит звуковой сигнал. Для остановки исследования нажмите кнопку «S».


































































PAGE  

_1384793520.psd

_1384793526.psd

